苹果酸含量试剂盒说明书

HPLC法 50管/48样

注意：本试剂盒适用于苹果酸含量大于1ug/mL的待检样本的检测，正式测试之前请做预实验！

测定意义：

有机酸是果实中主要的风味物质，其含量的高低与果实的品质密切相关。果实的酸甜的划分主要取决于含酸量，因此准确测定果实中有机酸的组成及含量对于研究果实的风味特征和改良果实品质具有重要意义。天然有机酸主要包括苹果酸、琥珀酸、草酸、柠檬酸、酒石酸和乙酸。

苹果酸，又名2－羟基丁二酸，有L一苹果酸、D－苹果酸2种异构体，天然存在的苹果酸都是L型的，是果实中有机酸的主要组成之一。

测定原理：

苹果酸可通过示差折光检测器进行检测，可以利用高效液相色谱法测定其含量。

需自备的实验用品：

高效液相色谱仪、低速离心机、涡旋振荡器、氮吹仪、溶剂抽滤装置、超声仪、针头式过滤器（水系，50个，0.22μm）、滤膜（水系1个，0.45μm）、Carbomix H-NP10（4.6 ×250 mm）、可调式移液器、样品瓶（50个，2mL）、内衬管（50个，放置在样品瓶内用于微量样品进样）和超纯水。

试剂的组成和配制：

试剂一：液体60mL×1瓶，4℃保存；

试剂二：液体5mL×1瓶， 4℃保存；

试剂三：苹果酸标准品0.5mg×1支，-20℃保存。

实验前的准备工作：

1、将超纯水600 mL用0.45 μm的滤膜抽滤，以除去溶剂中的杂质，防止堵塞色谱柱。（注：超纯水用水系滤膜抽滤）。

2、流动相的配制：取过滤后的超纯水500mL，加入0.068mL试剂二，混匀。

3、将配好的流动相超声30分钟，以脱去溶剂中的气泡，防止堵塞色谱柱。

苹果酸的提取：

称取约0.1g样本，加入1mL的试剂一，冰浴匀浆。80℃水浴超声1h，冷却至室温，10000r/min离心15min，取上清液，氮气吹干，加入0.2mL流动相，涡旋溶解，针头式过滤器过滤后待测。

标准品的配制：

在试剂三中加入1mL超纯水，配成500μg /mL 母液，将母液用超纯水分别稀释成40 μg/mL、30μg/mL、20μg /mL和10 μg /mL的苹果酸标准品溶液。针头式过滤器过滤后待测。

苹果酸含量测定操作步骤：

1. 开启电脑、检测器和泵，安装上色谱柱，打开软件，在方法组中设置进样量10 μL，流速0.6 mL/min，柱温80℃，保留时间15min，设置完毕保存方法组。

2. 用流动相过柱子，待基线稳定后开始加样。

3. 加入标准品10 μL，在10min内可分离苹果酸， 苹果酸的保留时间在10min左右，（柱子不同，保留时间有差异），计算不同浓度的苹果酸标准品的峰面积。

4. 加入样品10 μL，在相应保留时间处检测苹果酸的峰面积。

苹果酸含量的计算：

以标准品浓度（μg/mL）为横坐标，峰面积为纵坐标计算苹果酸标准曲线。将样品峰面积代入标准曲线，计算样品苹果酸含量。

注意事项：

- 试剂二有强腐蚀性，使用中注意防护。

- 为了避免使用过程中柱压过大，流速由小到大调节。

- 使用完毕时，用50%的甲醇洗色谱柱30min。

4、标准品的稀释倍数要根据样品中苹果酸浓度确定，样品中苹果酸的峰面积必须落在不同浓度的苹果酸标准品的峰面积之内，该标准品稀释倍数只是一个参考。