依诺沙星（ENX）含量ELISA检测试剂盒（农药残留）

96T

请客户正式实验前做预实验确定样本稀释倍数！

实验原理：本试剂盒应用间接竞争法测定标本中依诺沙星（ENX）水平。用纯化的依诺沙星（ENX）标准品包被微孔板，制成固相抗原。样品中依诺沙星与固相抗原竞争抗体，再利用HRP标记的二抗催化底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的依诺沙星（ENX）呈负相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度（OD值），通过标准曲线计算样品中依诺沙星（ENX）浓度。

实验目的：测定组织、血清、血浆及相关液体样本中依诺沙星（ENX）含量。

本试剂盒检测范围：75-2400 pg/mL

样本处理及要求：

- 血清：血液室温自然凝固90分钟，离心10分钟（3000转/分），收集上清，保存过程中如出现沉淀，应再次离心。将上清液用氮气吹干，20 μL 0.03M NaOH复溶。实验时，用dilution buffer稀释复溶后的样品。

- 血浆：应根据标本的要求选择EDTA、柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂，混合10-20分钟后，离心10分钟（3000转/分）。仔细收集上清，保存过程中如有沉淀形成，应该再次离心。将上清液用氮气吹干，20 μl 0.03M NaOH复溶。实验时，用dilution buffer稀释复溶后的样品。

- 尿液：用无菌管收集，离心10分钟（3000转/分），收集上清。保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。将上清液用氮气吹干，20 μL 0.03M NaOH复溶，实验时，用dilution buffer稀释复溶后的样品。

- 细胞培养上清：检测分泌性的成份时，用无菌管收集。离心10分钟（3000转/分）。仔细收集上清。检测细胞内的成份时，用PBS（PH7.2-7.4）稀释细胞悬液，细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融，以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。将上清液用氮气吹干，20 μL 0.03M NaOH复溶。实验时，用dilution buffer稀释复溶后的样品。

- 组织标本：称取组织1g，加入1mL PH7.4的PBS，充分研磨。3000转/分，离心10分钟，收集上清。将上清液用氮气吹干，20 μL 0.03M NaOH复溶。实验时，用dilution buffer稀释复溶后的样品。

操作步骤：

1.    标准品的稀释与加样：用0.03M NaOH配制5mg/mL的标准品母液，根据实验使用量用试剂盒中dilution buffer将母液稀释1000倍成5 μg/mL（先稀释100倍，再稀释10倍），并将其稀释到 2400 pg/mL。设置浓度分别为2400 pg/mL，1200 pg/mL，600 pg/mL，300 pg/mL， 150 pg/mL，75 pg/mL的标准曲线。标准曲线每个浓度设置两个重复，浓度稀释采用倍比稀释法，分别取五支EP管，加入200 μL dilution buffer，取200 μL 2400 pg/mL的标准品至第一管混匀成1200 pg/mL标准液，再从其中取出200 μL 至第二管混匀成600 pg/mL标准液，以此类推，得到6个浓度梯度的标准液。

2.    样品与抗体预结合：用0.1%OVA将抗体稀释20000倍，分别设标准孔、待测样品孔、空白孔、对照孔。

标准孔：分别取130 μL上述6个浓度梯度的标准液与等体积稀释后的抗体混合。

待测样品孔：130 μL样品与等体积稀释后的抗体混合。

空白孔：取260 μL dilution buffer。

对照孔：取130 μL dilution buffer与等体积稀释后的抗体混合。

将上述各管室温摇床温育40分钟。

3.    温育：将上述各管混匀后每孔加入100 μL，用封板膜封板后置37 ℃温育90 min。

4.    洗涤：将50倍浓缩洗涤液washing buffer用蒸馏水50倍稀释后备用，弃酶标板中液体，吸水纸上拍干，每孔加入300 μL洗涤液，停留1 min，弃液体，拍干。重复4次。

5.    加酶标二抗：400倍稀释二抗，每孔加入100 μL，用封板膜封板后37 ℃温育60 min。

6.    洗涤：将50倍浓缩洗涤液washing buffer用蒸馏水50倍稀释后备用，弃酶标板中液体，吸水纸上拍干，每孔加入300 μL洗涤液，停留1 min，弃液体，拍干。重复4次。

7.    显色：每孔加入TMB显色液 100 μL，混匀，37 ℃避光显色15-20 min。

8.    终止：每孔加终止液50 μL，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

11.    测定：以空白空调零，450nm波长依序测量各孔的吸光度（OD值）。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。

注意事项：

1．    试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡20分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存。

2．    浓洗涤液可能会有结晶析出，稀释时可在水浴中加温助溶，洗涤时不影响结果。

3．    各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样。

4．    请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔，实验方法中包含了两次重复，若增加重复次数，请相应调整。如标本中待测物质含量过高（样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（n倍）后再测定，计算时请最后乘以总稀释倍数（×n×5）。

5．    封板膜只限一次性使用，以避免交叉污染。

6．    TMB显色液请避光保存。

7．    严格按照说明书的操作进行，实验结果判定必须以酶标仪读数为准。

计算：

抑制率=（A对照- A测定）/ A对照*100%

以标准物的浓度为横坐标，抑制率为纵坐标，绘制对数标准曲线，根据标准曲线计算相应的样本浓度；再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

试剂盒性能：

1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上。

试剂盒保存：2-8℃，没用完的酶标板-20℃保存。

有效期：6个月

本试剂盒仅供研究使用