20-羟基蜕皮酮（20E）含量测试盒说明书

HPLC法 50管/48样

请客户正式实验前做预实验确定样本稀释倍数！注意事项必读！

测定意义：

20-羟基蜕皮酮（20E）是在调控昆虫或甲壳动物的生长、变态、繁殖和滞育方面具有重要作用的内源甾醇类化合物，广泛存在于昆虫等无脊椎动物体内。在昆虫中，除了诱导幼虫蜕皮外，蜕皮激素对成虫生殖、滞育及胚胎发生等也起到一定的调节作用。

测定原理：

20-羟基蜕皮酮在254 nm具有紫外吸收，可以利用高效液相色谱法测定其含量。

需自备的实验用品：

高效液相色谱仪、低速离心机、氮吹仪、涡旋震荡器、溶剂抽滤装置、针头式过滤器（有机系，50个，0.22μm）、滤膜（水系和有机系各1个，0.45μm）、C18柱（4.6 ×250 mm）、可调式移液器、样品瓶（50个，2mL）、内衬管（50个，放置在样品瓶内用于微量样品进样）、甲醇（色谱级，600 mL）和超纯水。

试剂的组成和配制：

试剂一：液体一瓶，4 ℃保存；

试剂二：液体一支，4 ℃保存；

试剂三：20-羟基蜕皮酮标准品0.5 mg×1支，-20℃保存。

实验前的准备工作：

1、将超纯水400 mL和甲醇600 mL用0.45 μm的滤膜抽滤，以除去溶剂中的杂质，防止堵塞色谱柱。（注：蒸馏水用水系滤膜抽滤，甲醇用有机系滤膜抽滤）。

2、流动相的配制：将甲醇和超纯水按照60：40的比例混合配成流动相，混匀。

3、将配好的流动相超声30分钟，以脱去溶剂中的气泡，防止堵塞色谱柱。

20-羟基蜕皮酮的提取：

- 血淋巴的处理：取0.2 mL血淋巴，置于1.5 mL有盖离心管中，加入1 mL试剂一，涡旋2 min，4 ℃浸提过夜。8000 g 4℃离心10min，取上清，氮气吹干，加入1 mL水，涡旋震荡溶解，用针头式过滤器过滤后待测。

- 动物组织的处理：称取0.5 g供试品，加入适量液氮进行研磨，磨碎后加入1 mL试剂一，转移至2.0 mL有盖离心管中，4 ℃浸提过夜。8000g 4℃离心10min，取上清，加入500 uL 试剂二，涡旋震荡30 s，静置分层后弃去上层液体。将余下液体氮气吹干，加入1 mL水，涡旋震荡溶解，用针头式过滤器过滤后待测。

标准品的配制：

在试剂三中加入1mL甲醇，配成500μg /mL 母液，将母液用甲醇分别稀释成15 ug/mL、10 ug/mL、5 ug /mL和1 ug /mL的20-羟基蜕皮酮标准品溶液。针头式过滤器过滤后待测。

20-羟基蜕皮酮含量测定操作步骤：

1. 开启电脑、检测器和泵，安装上色谱柱，打开软件，在方法组中设置进样量10 μL，流速0.8 mL/min，柱温30℃，保留时间10 min，设置紫外检测器波长254 nm，设置完毕保存方法组。

2. 用流动相过柱子，待基线稳定后开始加样。

3. 加入标准品10 μL，在10 min内可分离20-羟基蜕皮酮， 20-羟基蜕皮酮的保留时间在5.2 min左右，（柱子不同，保留时间有差异），计算不同浓度的20-羟基蜕皮酮标准品的峰面积。

4. 加入样品10 μL，在相应保留时间处检测20-羟基蜕皮酮的峰面积。

20-羟基蜕皮酮含量的计算：

以标准品浓度（ug/mL）为横坐标，峰面积为纵坐标计算20-羟基蜕皮酮标准曲线。将样品峰面积代入标准曲线，计算样品20-羟基蜕皮酮含量。

注意事项：

- 本试剂盒检测限为1 ug/mL，若20E含量低于该浓度需要对样品浓缩。

- 为了避免使用过程中柱压过大，流速由小到大调节。

- 使用完毕时，用100%的甲醇冲洗色谱柱30min。

4、标准品的稀释倍数要根据样品中20-羟基蜕皮酮浓度确定，样品中20-羟基蜕皮酮的峰面积必须落在不同浓度的20-羟基蜕皮酮标准品的峰面积之内，该标准品稀释倍数只是一个参考。