依诺沙星（ENX）含量测试盒说明书

HPLC法 50管/48样

请客户正式实验前做预实验确定样本稀释倍数！注意事项必读！

测定意义：

依诺沙星（Enoxacia，ENX）是第三代的氟喹诺酮类抗生素，具有广谱、强效杀菌作用，广泛应用于养殖、临床等各个领域。ENX作为人畜公用药，药物残留危害极大。

测定原理：

依诺沙星在特定波长下可受激发而发射荧光，可以利用高效液相色谱法测定其含量。

需自备的实验用品：

高效液相色谱仪（荧光检测器）、低速离心机、氮吹仪、涡旋震荡器、溶剂抽滤装置、针头式过滤器（有机系，50个，0.22μm）、滤膜（水系和有机系各1个，0.45μm）、C18柱（4.6 ×250 mm）、可调式移液器、样品瓶（50个，2mL）、内衬管（50个，放置在样品瓶内用于微量样品进样）、乙腈（色谱级，200 mL）和超纯水。

试剂的组成和配制：

试剂一：液体一 支，4 ℃保存；

试剂二：液体一支，4 ℃保存；

试剂三：依诺沙星标准品0.5 mg×1支，-20℃保存。

实验前的准备工作：

1、将超纯水900 mL和乙腈200 mL用0.45 μm的滤膜抽滤，以除去溶剂中的杂质，防止堵塞色谱柱。（注：蒸馏水用水系滤膜抽滤，甲醇用有机系滤膜抽滤）。

2、流动相的配制：量取870 mL过滤后的超纯水，加入444 uL试剂一，混匀，再加入130 mL过滤后的乙腈。

3、将配好的流动相超声30分钟，以脱去溶剂中的气泡，防止堵塞色谱柱。

依诺沙星的提取：

- 组织样品（鸡肉，鱼肉，虾肉，猪肉）：称取组织1g（鱼虾去皮取肉），加入1 mL 水，冰浴匀浆。8000 g/min，4℃离心10分钟，收集上清，待测。

- 水质样品：8000 g/min，4℃离心10分钟，收集上清，直接检测。

- 血清：血液室温自然凝固90分钟，4℃离心10分钟（8000 g/min），收集上清，保存过程中如出现沉淀，应再次离心。每次实验前，样品使用10倍体积的甲醇沉淀蛋白，8000 g/min，4℃离心10分钟，取上清，氮气吹干。加入200 μL 试剂二，涡旋震荡溶解，用针头式过滤器过滤后待测。

- 血浆：应根据标本的要求选择EDTA、柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂，混合10-20分钟后，4℃离心10分钟（8000 g/min）。仔细收集上清，保存过程中如有沉淀形成，应该再次离心。每次实验前，样品使用10倍体积的甲醇沉淀蛋白，8000 g/min，4℃离心10分钟，取上清，氮气吹干。加入200 μL 试剂二，涡旋震荡溶解，用针头式过滤器过滤后待测。

标准品的配制：

在试剂三中加入1mL试剂二，配成500μg /mL 母液，将母液用试剂二分别稀释成45 ng /mL、35 ng /mL、25 ng /mL 、15 ng /mL和5 ng /mL的依诺沙星标准品溶液。针头式过滤器过滤后待测。

依诺沙星含量测定操作步骤：

1. 开启电脑、检测器和泵，安装上色谱柱，打开软件，在方法组中设置进样量10 μL，流速1.0 mL/min，柱温30℃，保留时间20 min，设置荧光检测器激发波长280 nm，发射波长450 nm，设置完毕保存方法组。

2. 用流动相过柱子，待基线稳定后开始加样。

3. 加入标准品10 μL，在20 min内可分离依诺沙星， 依诺沙星的保留时间在15 min左右，（柱子不同，保留时间有差异），计算不同浓度的依诺沙星标准品的峰面积。

4. 加入样品10 μL，在相应保留时间处检测依诺沙星的峰面积。

依诺沙星含量的计算：

以标准品浓度（ug/mL）为横坐标，峰面积为纵坐标计算依诺沙星标准曲线。将样品峰面积代入标准曲线，计算样品依诺沙星含量。

注意事项：

- 本试剂盒检测限为1 ug/mL，若ENX含量低于该浓度需要对样品浓缩。

- 为了避免使用过程中柱压过大，流速由小到大调节。

- 使用完毕时，用100%的甲醇冲洗色谱柱30min。

4、标准品的稀释倍数要根据样品中依诺沙星浓度确定，样品中依诺沙星的峰面积必须落在不同浓度的依诺沙星标准品的峰面积之内，该标准品稀释倍数只是一个参考。