维生素K1含量试剂盒说明书

HPLC法 50管/48样

注意：本试剂盒适用于维生素K1含量大于1 ug/mL的待检样本的检测，正式测试之前请做预实验！

测定意义：

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人和动物生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。维生素大致可分为脂溶性和水溶性两大类，脂溶性维生素主要包括维生素A、维生素D、维生素E和维生素K。

维生素K又叫凝血维生素，维生素K1是自然界中的常见维生素K形式之一。维生素K1 又名叶绿醌，为黄色油状物，维生素K1 参与凝血蛋白在肝内合成，能促进血液凝固。

测定原理：

维生素K1在244 nm下有吸收峰，可以利用高效液相色谱法测定其含量。

需自备的实验用品：

高效液相色谱仪、低速离心机、溶剂抽滤装置、氮吹仪、涡旋振荡器、针头式过滤器（有机系，50个，0.22μm）、滤膜（水系和有机系各1个，0.45μm）、C18柱（4.6 ×250 mm）、可调式移液器、样品瓶（50个，2mL）、内衬管（50个，放置在样品瓶内用于微量样品进样）、甲醇（色谱级，800 mL）和超纯水。

试剂的组成和配制：

试剂一：液体10mL×1瓶，4℃保存；

试剂二：液体60mL×1瓶， 4℃保存；

试剂三：液体8mL×1瓶， 4℃保存；

试剂四：液体75mL×1瓶， 4℃保存；

试剂五：维生素K1 标准品0.5mg×1支，-20℃保存。

实验前的准备工作：

1、将超纯水100 mL和甲醇1000 mL用0.45 μm的滤膜抽滤，以除去溶剂中的杂质，防止堵塞色谱柱。（注：蒸馏水用水系滤膜抽滤，甲醇用有机系滤膜抽滤）。

2、流动相的配制：将甲醇和超纯水按照98：2的比例配成流动相，可取980mL甲醇和20mL超纯水混合，混匀。

3、将配好的流动相超声30分钟，以脱去溶剂中的气泡，防止堵塞色谱柱。

维生素K1的提取：

- 血清的处理：取0.1mL血清，置于1.5mL有盖离心管中，加入0.1mL试剂一，涡旋1min，加入0.5mL试剂二，涡旋2min，8000g离心10min，分层后取上层液体于另一1.5mL离心管中，氮气吹干，加入0.2mL甲醇，涡旋震荡溶解，用针头式过滤器过滤后待测。

- 组织的处理：取0.1g组织，依次加入0.1mL试剂三和1mL试剂四，冰浴匀浆，转移到2mL有盖离心管中，涡旋1min，70℃水浴30min并且震荡6~8次，冷却至室温，加入1mL试剂二，涡旋1min，8000g离心5min，取上层液体至1.5mL离心管中，氮气吹干，加入0.2mL甲醇，涡旋震荡溶解，用针头式过滤器过滤后待测。

标准品的配制：

在试剂五中加入1mL甲醇，配成500μg /mL 母液，将母液用甲醇分别稀释成40 μg/mL、30μg/mL、20μg /mL和10 μg /mL的维生素K1标准品溶液。针头式过滤器过滤后待测。

维生素K1含量测定操作步骤：

1. 开启电脑、检测器和泵，安装上色谱柱，打开软件，在方法组中设置进样量10 μL，流速1.2 mL/min，柱温35℃，保留时间10min，检测波长244nm，设置完毕保存方法组。

2. 用流动相过柱子，待基线稳定后开始加样。

3. 加入标准品10 μL，在10min内可分离维生素K1，维生素K1的保留时间在33min左右，（柱子不同，保留时间有差异），计算不同浓度的维生素K1标准品的峰面积。

4. 加入样品10 μL，在相应保留时间处检测维生素K1的峰面积。

维生素K1含量的计算：

以标准品浓度（μg/mL）为横坐标，峰面积为纵坐标计算维生素K1标准曲线。将样品峰面积代入标准曲线，计算样品维生素K1含量。

注意事项：

- 维生素K1遇光不稳定，操作过程应注意避光。

- 为了避免使用过程中柱压过大，流速由小到大调节。

- 使用完毕时，用50%的甲醇洗色谱柱30min。

4、标准品的稀释倍数要根据样品中维生素K1浓度确定，样品中维生素K1的峰面积必须落在不同浓度的维生素K1标准品的峰面积之内，该标准品稀释倍数只是一个参考。