山嵛酸（BA）含量测试盒说明书

测定意义：

山嵛酸（Behenic acid）又叫二十二烷酸，是一种饱和脂肪酸。虽然在很多动物油中都发现有山嵛酸，但含量普遍不高。

测定原理：

山嵛酸的甲酯化产物沸点较低，可以利用气相色谱法测定其含量。

需自备的仪器和用品：

气相色谱仪、低速离心机、氮吹仪、针头式过滤器（有机系，0.22μm）、毛细管柱（KB-Wax，50m*0.32mm*0.50μm）、可调式移液器、样品瓶（2mL）。

试剂的组成和配制：

试剂一：正己烷

试剂二：无水硫酸钠

试剂三：0.5 mmol KOH-CH3OH溶液

试剂四：山嵛酸甲酯标准品20 mg

样品制备：

1、组织的处理：将适量组织60℃过夜烘干， 取0.2 g组织干样进行研磨或粉碎，将磨粉后的样本转移至15 mL离心管中。用5 mL正己烷分3次冲洗研钵，一并转移至15 mL离心管内。缠好封口膜，50℃超声30 min。8000 r/min离心10 min，取上清至15 mL 离心管中。在残渣中加入5mL正己烷，重复上述提取步骤2次，合并上清。在上清中加入适量无水硫酸钠，震荡后离心。将上清液转移至2 mL EP管（使用前称重，记录质量为m1）中，氮吹至溶剂挥发完全，记录EP管重为m2。在EP管中加入0.8 mL试剂三，震荡溶解，避光反应1h。加入0.8 mL正己烷，振荡混匀1 min，静置分层，取上层正己烷转移至2 mL EP管中，萃取3次，合并正己烷相。氮气吹干后加入0.5 mL正己烷，震荡溶解，过针头式过滤器后待测。

2、细胞或细菌的处理：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（104个）：试剂一体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细菌或细胞加入1mL试剂一），超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率20％或200W，超声3s，间隔10s，重复30次）。8000 r/min离心10 min，取上清至15 mL 离心管中。在残渣中加入5mL正己烷，重复上述提取步骤2次，合并上清。将上清液转移至2 mL EP管（使用前称重，记录质量为m1）中，氮吹至溶剂挥发完全，记录EP管重为m2。在EP管中加入0.8 mL试剂三，震荡溶解，避光反应1h。加入0.8 mL正己烷，振荡混匀1 min，静置分层，取上层正己烷转移至2 mL EP管中，萃取3次，合并正己烷相。氮气吹干后加入0.5 mL正己烷，震荡溶解，过针头式过滤器后待测。

标准品的配制：

在试剂四中加入1mL正己烷，配成20mg/mL 母液，将母液用正己烷分别稀释成10 mg/mL、5 mg/mL、2.5 mg /mL、1 mg /mL和0.5 mg /mL的山嵛酸甲酯标准品溶液。针头式过滤器过滤后待测。

山嵛酸含量测定操作步骤：

- 打开氮气钢瓶压力阀，调节压力在0.4 MPa。

- 开启电脑，打开气相工作站，设置设置柱箱温度200℃、前检测器温度250℃、后进样口温度220℃，保存方法并下放方法。待柱温升至100℃后点火，监控基线。

- 基线稳定后进样，山嵛酸甲酯的保留时间在13.776 min左右（柱子不同，保留时间有差异），计算不同浓度的山嵛酸甲酯标准品峰面积。

- 选择样品进样，在相应保留时间处检测山嵛酸甲酯的峰面积。

- 使用完毕后，设置柱箱温度50℃、前检测器温度50℃、后检测器温度50℃，下方方法，待柱箱温度降至50℃以下后关闭工作站和仪器。

山嵛酸含量的计算：

以标准品浓度（mg/mL）为横坐标，峰面积为纵坐标计算山嵛酸甲酯标准曲线。将样品峰面积代入标准曲线，计算样品山嵛酸含量。

注意事项：

- 仪器使用过程中注意氢气压力要稳定在0.4 MPa。

- 标准品的稀释倍数要根据样品中山嵛酸浓度确定，样品中山嵛酸甲酯的峰面积必须落在不同浓度的山嵛酸甲酯标准品的峰面积之内，该标准品稀释倍数只是一个参考。